LCGTクライオスタットシールド打ち合わせ（第3回）

日時：2011年2月10日（木）　15:00~16:00
出席：木村、小池、鈴木（KEK）、三代木、高橋（ICRR柏）、内山（ICRR神岡）
資料：LCGT_Cryo_110210.pdf

前回図面からの変更
•扉を観音開きにした。重量はouter 24kg x 2, inner 18kg x 2。
•Shield代のフレームに筋交いを付けた。下に入っての作業の際は取り外せるようにボルト止めにする。
•Shieldの上下に引っ張り棒を付けた。FRP棒の両端にSUSのネジ部を設ける。上部の引っ張り棒は外に向かって約5°の傾きで引っ張り上げる構造。これは冷却での収縮で張力がかかる方向に取ったため。
•シールドはアルミ合金の骨と、ビューポートの視線を遮らない範囲で筋交いを入れて、剛性を上げる。
•現在の図だとシールドの扉は内外とも90°回転してアクセス口に向かって開く。innerの開口は約900mm(水平方向) x 1500mm(垂直方向)
•光軸はクライオスタットの底から1400mm(床からだと1200mm)

修正、追加する事項
•扉の開き角をできるだけビームラインと平行まで持ってゆく。折り畳み構造をとるか？　
•Shield topにSASの常温部との直接結合穴の他に、ビーム方向に沿った位置に2箇所予備穴を作る。位置は筋交いと干渉しない位置を選ぶ。
•シールド骨格のトラス構造にできない部分は角に補強版を入れる。
•クライオスタットトップのSASとの結合部は直径400mmにする。（400mmのベローズを使う予定）フランジ図をもらう。（高橋ー＞木村、小池）

今後の作業予定
次回くらいで要求すべき構造をまとめて、固有値解析、応答解析に移項する。

次回ミーティング予定
2月17日（木）9:00~10:30
KEK MCU, Skype 併用
Polycom接続先
接続先：130.87.34.49
会議番号：702

以上